## 器械汇总表
微创手术腔镜器械
使用科室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数
供应室 | 1 | 穿刺器 | 40 | 把 | 规格：5.5mm*105mm；±0.2mm 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um
供应室 | 2 | 弯分离钳 | 72 | 把 | 硬度：头部300HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2 mm L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。
供应室 | 3 | 弯剪刀 | 50 | 把 | 硬度：头部300HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2 mm L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 4 | 胆囊抓钳 | 10 | 把 | 硬度：头部300HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2 mm L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。
供应室 | 5 | 小抓钳 | 10 | 把 | 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2 mm L(工作长度)330mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体7灭菌 夹持力：≥15N。
供应室 | 6 | 输卵管抓钳 | 10 | 把 | 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2 mm L(工作长度)330mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。
供应室 | 7 | 双极分离钳 | 25 | 把 | 工作尺寸；Φ5x330mm，220mm~270mm 插入部分最大宽度；Φ5.0mm，Φ5.2mm，Φ10.4mm 接触人体部分粗糙度；≤0.8um 夹持力；≥5N 电阻率；≤0.3Ω 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）；＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）；＜0.001mA 电介质强度相反极性耐压1500V历时1min，无击穿或闪络现象
供应室 | 8 | 气腹针 | 20 | 把 | 尺寸：D（直径）Ф2.2 鞘管头部经热处理，硬度≥210HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.4um L(工作长度)100~150mm 鞘管头部角度为30°，允差±10°
供应室 | 9 | 气腹管 | 10 | 把 | 可重复使用，长度3.5米
供应室 | 10 | 电凝钩 | 20 | 把 | 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 11 | 电凝棒 | 10 | 把 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 12 | 冲吸器 | 20 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 13 | 冲吸针 | 20 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 灭菌方式：：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 14 | 吸引针 | 20 | 把 | 尺寸：D(直径)Φ5mm 针头：1.6mm L(工作长度)330mm
供应室 | 15 | O型持针器 | 30 | 把 | 钳头硬度：300HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。
供应室 | 16 | 施夹器 | 15 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2mm ， L(工作长度)330mm； 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N
供应室 | 17 | 钛夹钳 | 8 | 把 | 硬度：头部400HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2mm， L(工作长度)330mm； 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N
供应室 | 18 | 生物夹钳 | 12 | 把 | 硬度：头部300HV0.2-600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2mm ， L(工作长度)330mm； 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌； 夹持力：≥15N
供应室 | 19 | 举宫杯 | 3 | 把 | D(外径) ： Φ46mm/Φ41mm/Φ38mm，粗糙度：头部Ra≤0.8µm 消毒灭菌：高压节气灭菌，低温等离子灭菌 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）
供应室 | 20 | 手柄 | 1 | 把 | 尺寸：D(外径)Φ15±0.2， d(内径)Φ15.5±0.2， D(外径)Φ5±0.2
供应室 | 21 | 操纵杆 | 1 | 把 | L(长度)480mm±，D(外径)10mm
供应室 | 22 | 举宫头 | 3 | 把 | Φ18L(长度)330±10， Φ15L(长度)210±10
供应室 | 23 | 肌瘤抓钳 | 4 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：角度150° 工作长度250mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥100N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2016标准）
供应室 | 24 | 阴道压板 | 2 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：角度150° 工作长度250mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥100N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2016标准）
供应室 | 25 | 宫颈压板 | 2 | 把 | 硬度：40HRC~51HRC 粗糙度：头部Ra≤0.Rum 尺寸：工作长度220~300mm 灭菌方式：：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥15N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2005标准）
供应室 | 26 | C型止血钳 | 2 | 把 | 硬度：40HRC~51HRC 粗糙度：头部Ra≤0.Rum 尺寸：工作长度220~300mm 灭菌方式：：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥15N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2005标准）
供应室 | 27 | 固有韧带钩型钳 | 1 | 把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：角度150° 工作长度250mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥100N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2016标准）
供应室 | 28 | 引导棒 | 1 | 把 | 引导棒：规格为Φ10mm×330mm，其表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤0.8μm；能顺利进入扩张器。
供应室 | 29 | 转换器 | 38 | 把 | 转换器：规格分为Φ15mm转Φ5mm×90mm、Φ18mm转Φ5mm×90mm两种，其表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤0.8μm；能顺利进入穿刺套管。
供应室 | 30 | 扩张器 | 5 | 把 | 扩张器：规格分为Φ10mm扩Φ15mm×180mm、Φ10mm扩Φ18mm×180mm两种，其表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤0.8μm；能顺利进入穿刺套管。
供应室 | 31 | 穿刺套筒 | 2 | 把 | 穿刺套管：规格分为Φ15mm×95mm、Φ18mm×95mm两种，穿刺套管表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；头部粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤0.8μm；穿刺套管与扩张器，切割刀管配合密封良好。
供应室 | 32 | 举宫器 | 2 | 把 | 举宫器：规格为Φ4mm×400mm，举宫器弹簧机构灵活可靠，伸缩自如，无卡滞现象；头部表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。
供应室 | 33 | 抓钳 | 4 | 把 | 抓钳：规格分为Φ5mm×420mm、Φ10mm×420mm两种，抓钳头经热处理，其硬度为450HV0.2～490HV0.2； 其头部表面粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm；
供应室 | 34 | 肌瘤钻 | 1 | 把 | 肌瘤钻：规格分为Φ5mm×420mm、Φ10mm×420mm两种，钻头锋利，在50N力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤；钻头硬度≥450HV0.2。
供应室 | 35 | 切除刀管 | 3 | 把 | 切割刀管：规格为分为Φ10mm×320mm 、Φ15mm×320mm、Φ18mm×320mm三种。 刀管头部经热处理，其硬度为370HV0.2～410HV0.2； 头部粗糙度Ra≤0.4μm，刀管Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。
供应室 | 36 | 举宫钳 | 3 | 把 | 宫颈钳：长度为250mm。宫颈钳（加举宫杆）长度为：300mm、310mm、320mm、340mm。宫颈钳头部经热处理，其硬度为510HV0.2～570HV0.2； 头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm
供应室 | 37 | 宫颈钳 | 6 | 把 | 宫颈钳：长度为250mm。宫颈钳长度为：300mm、310mm、320mm、340mm。宫颈钳头部经热处理，其硬度为510HV0.2～570HV0.2；宫颈钳光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm；宫颈钳开闭灵活，锁卡牢固。
供应室 | 38 | 电极线（单极、双极） | 40 | 把 | L(工作长度)3000mm ， 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的单极连接导线。
供应室 | 39 | 电铲 | 1 | 把 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌
供应室 | 40 | 密封帽 | 700 | 个 | 具有良好的密封性，经4kPa气压，无泄漏。规格：3mm,5mm,10mm,15mm,18mm